|  |  | 瑞安市雷驰汽车零部件有限公司 |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HR-150A洛氏硬度计操作指导书 |  |  |  | 共1页第1页 | 第一版 |
|  |  |  |  |  |  | 日期：2018年11月 |  |
| 一. 目的 规范HR-150A洛氏硬度计的操作和保养，以保证设备使用的正确性及检测结果的准确性。 二.适用范围 适用于洛氏硬度计的操作和保养。 三.工作程序及要求 3.1 测试样件的处理 3.1.1对检测样件进行适当的处理（车、磨等），试样在制备过程中，应尽量避免由于受热，冷加工等对试样表面硬度的影响。 3.1.2检测面尽可能是平面，不应有氧化皮及其他污物，表面粗糙度一般为Ra≤0.80um。 3.1.3工件的最小厚度按经验公式计算： dmin＝2－0.02×（HRA、HRC） dmin＝2.6－0.02×（HRB） 3.2硬度计主载荷的调整 3.2.1根据不同的材料及处理方法的不同，按工件的技术要求选择不同的洛氏硬度（即HRA、HRB和HRC），最常用的是HRC。 3.2.2常用的三种洛氏硬度的试验条件及应用范围列于下表： 洛氏硬度的试验条件和应用范围 硬度符号; 压头; 预载荷/N（kg·f）; 主载荷/N（kg·f）; 总载荷/N（kg·f）; 测量范围; 应用举例. HRA; 金刚石圆锥; 98.1（10）; 490.3（50）; 588.4（60）; 60~85; 硬度合金表面淬火钢，硬化薄板等. HRB; 1/16in钢球; 98.1（10）; 882.6（90）; 980.7（100）; 25~100; 铜合金、铝合金等. HRC; 金刚石圆锥; 98.1（10）; 1373（140）; 1470（150）; 20~67; 淬火钢、钛合金等. 3.2.3根据选定要检测的硬度，更换好压头，调整好主载荷到相应的位置（常用的HRC调整好压头和载荷后即可长期保持不变）。 3.3测试： 3.3.1试验前，应使用与试样硬度值相近的标准洛氏硬度块对硬度计进行校验，硬度计应符合国家计量部的规定要求。 3.3.2试样的试验面、支承面、试台表面和压头表面应清洁，试样应稳固地放置在试台上，以保证在试验过程中不产生位移及变形。 3.3.3在任何情况下，不允许压头与试台及支座触碰。 3.3.4试验时，必须保证试验力与试样的试验面垂直。 3.3.5在试验过程中，试验装置不应受到冲击和振动。 3.3.6施加初始试验力时，指针或指针线应在硬度计规定范围，否则应卸除初始试验力，在试样另一位置试验。 3.3.7调整示值指示器至零点后，应在2~8S内施加全部试验力。 3.3.8应均匀平稳地施加试验力，不应有冲击和振动。 3.3.9施加主载荷后，保持时间应以示值指示器基本不变为准，总试验力保持时间推荐如下： 对于施加主试验力后不随时间继续变形的试样，保持时间1~3S，对于施加主试验力后不随时间缓慢变形的试样，保持时间6~8S，对于施加主试验力后明显随时间继续变形的试样，保持时间20~25S。 3.3.10达到要求的保持时间后，在2S内平稳地卸除主载荷，从相应的标尺刻度上读出硬度值。 3.3.11两相邻压痕中心距离至少应为压痕直径的2.5倍，但不能小于1mm。 3.3.12每个试样上的试验点数应不少于四点（第一点不记）。对大批量试样的检验，点数可适当减少。 4.4试验结果 4.4.1试验报告中给出的洛氏硬度值数应确至0.5个洛氏硬度单位。 4.4.2对于圆柱面和球面上测试的洛氏硬度值，应查表修正。 五．硬度计的维护和保养 5.1 洛氏硬度计应当在25±10℃，清洁无振动的环境中使用。 5.2 硬度计长时间不用时，应用防尘罩将机器盖好。 5.3 定期在丝杆与手轮的接触面注入少量机油。 5.4 如发现硬度计示值误差偏大，可做如下检查： 1）拿下工作台检查其与丝杆接触面是否清洁； 2）检查丝杆保护套是否顶起工作台面； 3）检查压头是否损坏。 5.5 用标准硬度块定期检查硬度计示值精度。 六．注意事项 6.1将工作台及标准块擦净，在硬度块工作表面进行试验，绝不允许在支撑面上试验。 6.2在标准块不同位置试验时，硬度块应紧贴工作台面拖动，严禁拿离工作台。 6.3当硬度计出现非正常现象时，请勿自行拆卸固定装配的零配件；请告知相关部门及领导，及时通知厂商维修保养。 |
| 编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  |  |